- 项目摘要

  - 技术指标要求：

    - 重量与尺寸

      - 设计需兼顾便携性、可靠性与功能性。

      - 总重量应 ≤ 1 kg。

      - 外形尺寸应满足：高度 ≤ 12 cm，长度 ≤ 8 cm，宽度 ≤ 5 cm。

    - 操作稳定性

      - 需具备抵消手抖或外部干扰的能力，确保操作稳定。

      - 系统对手柄动作的感知时间 ≤ 20 ms。

      - 姿态感知误差 ≤ 0.5°。

      - 输出端口处的角度误差 ≤ 1°。

      - 重复定位精度误差 ≤ 0.5°。

    - 运动自由度

      - 自由度不少于 4个。

      - 必须包括：俯仰、横滚、偏航三个维度的转动自由度，以及一个手术钳口张合自由度。

    - 运动范围要求：

      - 横滚角调节范围 ≥ ±90° (双向总计不低于180°)。

      - 俯仰与偏航角调节范围均 ≥ ±45° (双向总计不低于90°)。

  - 样机数据：

    - 总重量：682g

      - 操作钳：143g

      - 手  柄：539g

    - 尺寸：如下图

    - 运动范围：

      - 横滚（roll） ：±120°

      - 俯仰 (pitch) ：±60°

      - 偏航 (yaw)  ：±60°

      - 钳口开合的自由度由偏航角覆盖完成

    - 定位精度：

      - 前部驱动电机：FT-STS3032内置高性能mcu驱动，14bit磁绝对值编码器，精度0.088°

      - 后部操作输入&维稳电机：FT-STS3009内置高性能mcu驱动14bit磁绝对值编码器，精度0.088°

      - 捏合、旋转输入：as5600绝对值编码器，精度0.088°

- 版本迭代

  - 方案1.0

        - 将操作方式主要集中于拇指和食指

        - 拇指操控摇杆进行钳头的偏航和俯仰

        - 波轮旋转对应钳头的横滚

        - 食指扳机对应钳头的开合

        - 内置电池放置在手柄底部

  - 方案1.1：

        - 钳头的偏航和俯仰改为用腕部输入的方式

        - 钳头的横滚改为用食指、拇指的滚轮

        - 钳头的开合改为按键

        - 将内置电池移到主体内部，加长主体长度

  - 方案 1.2

        - 加入快换功能

        - 鉴于之前遥杆的扭力不足，换成3轴大尺寸遥杆

        - 钳头的横滚、偏航和俯仰均使用手腕输入

        - 钳头的开合按钮移动至握持手柄的顶部

  - 方案 2.0

        - 改用云台手柄输入，确保主体能在空间中保持稳定

        - 钳口捏合改为食指拇指捏合输入

        - 为减小总体体积，快拆模式改为前部旋转切换

        - 输入电机为海泰ht2205

        - 输出电机为海泰ht1105

  - 方案 2.1

        - 输出电机改回飞特sts3032

        - 优化电机排布方案

        - 改回外部供电方案

  - 方案 3.0

        - 握持方式改为提手式，取消云台输入

        - 快拆结构改为直插锁扣设计，取消旋转快拆结构

  - 方案 3.1

        - 取消提手式握持，改回手腕输入

        - 取消飞特电机，改为无刷电机+减速齿轮组

        - 取消卡扣式锁定，改为直插+旋转锁定

  - 方案 3.2

        - 放弃圆形主体结构，改回方体结构

        - 输入模式改为腕部控制钳口的俯仰和偏航

        - 捏合处额外放置一块ht1105电机用于提供夹持力反馈

        - 捏合输入与横滚输入合并到同一输入轴

        - 腕部输入改为利用齿轮组和无刷电机记录角度变化并提供自稳功能

        - 快拆部分改为直插＋内部锁定，取消螺纹自锁结构

  - 方案 3.3

        - 因电机易于过热，放弃海泰1105无刷电机，改为双ht2205电机保持自稳

        - 进一步缩短前部绕线轴长度

        - 自设计、焊接定制电路板用于前部无刷电机的驱动，减小体积

        - 自设计、焊接定制电路板用于总控前部驱动、后部横滚、捏合、俯仰、偏航的稳定控制

        - 自设计钳头的钢丝走向、固定方式

  - 法国dex钳口设计

        - 基于dex官网视频和简介，还原3组锥齿轮驱动结构

        - 鉴于加工难度，放弃进一步推进

  - 方案 4.0

        - 放弃俯仰、偏航两个自由度的输入与控制，简化为开合和旋转。缺少的自由度有握持者腕部自提供

        - 放弃捏合部分的电机力反馈功能，改为单独的齿轮联动+磁铁传感器

        - 提供简易版模拟操作功能视频

  - 方案 4.1

        - 重新加入俯仰、横滚的功能设计

        - 改用ht2805大扭矩电机直接驱动，放弃齿轮减速组+小体积设计

  - 方案 5.0

        - 基于方案4.1的设计，将前部无刷电机改为步进电机

        - 基于新的尺寸定制磁编码器电路板

        - 将偏航控制移动到手柄端

        - 基于体积控制考虑，将主体和快拆修改为圆柱体

  - 方案5.1

        - 基于方案5.0，改用HT2806电机

        - 缩短手柄到主体的距离，减轻电机负担

        - 基于后续显示屏设计，将主体上半改为平面

  - 方案5.2

        - 将腕部输入维稳的ht2806电机更换为飞特STS3009

        - 在手柄处加入两个按键用于一键完成特定组合功能

        - 重新设计手柄处旋转、捏合的信号采集，并绘制新的电路板

  - 方案-飞特1.0

        - 修改偏航电机与主体的固定方式

        - 将前部驱动电机由无刷电机改回飞特STS3032

        - 将主体由细长改为短粗，减小体积

        - 重新设计主控电路的位置，完成电路设计

        - 前部快拆设计改为底部卡扣、上部螺丝设计

  - 方案-飞特 2.0

        - 重新修改钳口，减小摩擦

        - 重新修改绕线轮设计，完善钢丝上紧功能

        - 修改主控电路板，简化空间占用

        - 修改偏航、俯仰维稳电机的固定方式，增强强度

        - 修改捏合手柄的回弹方式

  - 方案-飞特 3.0

        - 修改钳口走线方式，减小脱线概率

        - CNC加工关键零部件测试

        - 修改底部绕线轮设计，改用单向轴承提供对向张紧力

        - 修改主体电路板、电机排布设计，缩小体积

  - 方案-飞特 4.0

        - 放弃单向轴承方案，改用棘轮结构维持对向绕线轮运动过程中的张力与相对静止

        - 修改钳头设计，减少摩擦阻力

        - 修改底部快拆绕线部分的走线设计，减小钢丝与非光虎平面的摩擦

        - 主体添加弹簧按扣用于快拆模块的固定与拆卸

  - 方案-飞特 4.1

        - 修改快拆底部垂直折角出的销钉固定方式

        - 修改绕线轮与转轴的固定方式

- 样机组装流程（如未做额外说明，则默认单位为毫米（mm），零件名称后的括号代表对应的零件编号）

  - 钳头组装：

    - 准备四根长度40cm的φ0.5的钢丝。

    - 分别将两根钢丝穿过钳头（P002），用对应的铝套紧固。

    - 将钳头（P002）用φ2*16插销插入钳头中座（P003），并用φ2的光轴固定器固定

    - 将剩余的两根钢丝用铝套固定到钳头中座的中部孔槽中，并将对应的轴承（ID2 OD5 T1.5）和轴承导线环（P004）用阶梯螺丝（P005）固定。

    - 将完成好的钳头中座和钳头，和对应的轴承（ID2 OD5 T1.5）和轴承导线环（P004）用φ2*25的插销固定到钳头基座（P001）并φ2的光轴固定器紧固。

    - 6根不锈钢管（ID1.1 OD1.5）用涂胶的方式固定在钳头基座的底座，将六根钢丝穿过对应的钢管

    - 将碳管（ID10 OD12）穿过六根不锈钢管后，组装到钳头基座，并用m3螺丝紧固

  - 绕线轮组

    - 将四根绕线轴（P009）放置在安装基座（P022）上后放置绕线基座（P011）

    - 在绕线基座、绕线中座（P013）、绕线盖（P021）上放置轴承（ID6 OD10 T3）后，将绕线轮（P012&P019）两两一组放置到对应位置。

    - 将碳管的另一端穿过绕线组盖（P021）、固定到被驱动齿轮（P014）并用M3机米紧固。

    - 将轴承（ID17 OD23 T4）的轴承安装到绕线中座（P013）后，先将六根钢丝穿到绕线中座对应的孔位后，插入m2*8的销钉，并用m3*14的螺丝紧固绕线中座和底座。

    - 将对应的6根钢丝穿入对应的绕线轮组后，预留35mm的长度后用铝套紧固并裁去多余钢丝。

    - 将驱动齿轮（P017）用m3机米紧固到对应的运动轴上，并用m3*5螺丝拧紧绕线盖

    - 用配套的扭力扳手替换头（P023）、扭力扳手、m3内六角螺丝刀，将六根钢丝紧固到各自的运动轴上，扭力预设3N.m.

  - 手柄组装

    - 用m2*4的螺丝将捏合柄（P026）固定到捏合基座（P025）上，然后在中间放置扭力弹簧（弹簧参数由使用者确定手感，对操控无影响），并将φ6 t3径向磁铁粘合到右侧手柄后，用m2沉头螺丝捏合盖（P028）。

    - 将轴承（ID10 OD 15 T4）的轴承放入手柄（P029）后，将捏合部分（A004）插入轴承孔后用卡扣（P035）紧固。

    - 将AS5600编码器电路板（P030）用m1.2螺丝紧固到捏合手柄（P029）上，先将捏合手柄安装到手柄（P031）后，再将控制线穿孔而过。

    - 将AS5600电路板固定到卡槽（P033）上后，插入捏合手柄，用m2螺丝拧紧后盖（P034）

  - 主体组装

    - 先将4个STS3032电机（P037）的电源信号线串并联到控制板（P041）上，然后用m2.5*10的螺丝将4个电机组装到主体（P046）。

    - 将两根STS3009用m4螺丝固定到手柄连接件（P040）和手柄（P29）后，将控制线连接到主控板（P041）

    - 将STS3009固定到电机卡槽（P42）后，插入主体（P046），接入电源，完成组装

- 电路控制&算法

该项目为实现类似于达芬奇的手术机械臂夹爪的效果，夹爪硬件采用3个自由度的机械臂加一个夹爪开合的自由度设计，系统输入为手柄给定3个旋转关节的角度和一个夹爪开合的角度。系统机械臂的实际自由度只有3个，故不能实现绕任意给定的方向旋转，给定方向意味着3个自由度，而且稳定位置也是3个自由度，系统超定。达芬奇的实现是采用大臂带动小臂协同运动，实现6自由度的增稳控制。该项目的硬件约束故不考虑该情况的实现。现在介绍整体的解藕设计，首先定义坐标系如下：

采用欧拉角描述对应姿态，则输入姿态与输出姿态线型映射即可。具体实现代码见后文，环境采用Arduino，依赖库环境FTServo (舵机驱动库), FastLED (总线式LED驱动，可选)。舵机采用位置模式，最大力矩和最大加速度见每个舵机的配置，使用飞特的上位机即可查看。

  - 完整的坐标系建立与 D-H 参数 (Denavit-Hartenberg)

根据机械臂结构图，采用标准 D-H 方法建立坐标系:

该机械臂由三个旋转关节组成，其核心设计参数如下表：

  - 末端位置表达式 (Position)与旋转矩阵

c) 完整代码

// ESP32 Dev Module

#include <SCServo.h>

#include <HardwareSerial.h>

#include <FastLED.h>

HardwareSerial SerialServo(1); // UART1

SMS_STS sms_sts;

#define LED_PIN  23     // WS2812 pin

#define S_RXD 18

#define S_TXD 19

#define NUM_LEDS 12      // num of LED

// #define DEBUGINFO

CRGB leds[NUM_LEDS];

const int NUM_SERVO = 8;

int ID[NUM_SERVO]       = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};

int Pos[NUM_SERVO];

int Speed[NUM_SERVO];

int Load[NUM_SERVO];

int Voltage[NUM_SERVO];

int Temper[NUM_SERVO];

int Move[NUM_SERVO];

int Current[NUM_SERVO];

byte ControlID[4]      = {1,2,3,4};

bool lock_flag = false;

bool unload_flag = false;

const float gripper_open = 5.0;

#define LOCK

uint8_t cmd_buf[8];

int buildSMSWriteCmd(uint8_t id, uint8_t cmd, uint8_t* out_buf) {

// Serial Protocol: 0 -> unload; 1 -> enable; 128 -> 2048 calibration when in position mode

out_buf[0] = 0xFF;           // head

out_buf[1] = 0xFF;           // head

out_buf[2] = id;             // Servo ID

out_buf[3] = 0x04;           // Length

out_buf[4] = 0x03;           // Instructuion

out_buf[5] = 0x28;           // Reginster

out_buf[6] = cmd;            // Cmd

uint8_t check = ~(id + 0x04 + 0x03 + 0x28 + cmd) & 0xFF;

out_buf[7] = check;

return 8;

}

void setAllLED(CRGB color) {

for (int i = 0; i < NUM_LEDS; ++i) leds[i] = color;

FastLED.show();

}

void setup()

{

SerialServo.begin(500000, SERIAL_8N1, S_RXD, S_TXD);

sms_sts.pSerial = &SerialServo;

Serial.begin(115200);

delay(1000);

FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);

FastLED.clear();

FastLED.show();

sms_sts.WritePosEx(ID[5-1], 2048, 0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[6-1], 2048, 0, 0);

delay(2000);

}

void loop()

{

// Step 1: feedback of 8 servos

for (int i = 0; i < NUM_SERVO; ++i) {

sms_sts.FeedBack(ID[i]);

if(!sms_sts.getLastError()){

Pos[i]     = sms_sts.ReadPos(-1);

Speed[i]   = sms_sts.ReadSpeed(-1);

Load[i]    = sms_sts.ReadLoad(-1);

Voltage[i] = sms_sts.ReadVoltage(-1);

Temper[i]  = sms_sts.ReadTemper(-1);

Move[i]    = sms_sts.ReadMove(-1);

Current[i] = sms_sts.ReadCurrent(-1);

if(i == 6)

{

Serial.print("ID:"); Serial.print(ID[i]);

Serial.print(" Pos:"); Serial.println(Pos[i]);

}

#ifdef DEBUGINFO

Serial.print("ID:"); Serial.print(ID[i]);

Serial.print(" Pos:"); Serial.print(Pos[i]);

Serial.print(" Speed:"); Serial.print(Speed[i]);

Serial.print(" Load:"); Serial.print(Load[i]);

Serial.print(" V:"); Serial.print(Voltage[i]);

Serial.print(" T:"); Serial.print(Temper[i]);

Serial.print(" Move:"); Serial.print(Move[i]);

Serial.print(" Current:"); Serial.println(Current[i]);

#endif

} else {

Serial.print("FeedBack error for ID: "); Serial.println(ID[i]);

Pos[i] = -1;

setAllLED(CRGB(255, 0, 0));

exit(-1);

}

}

// Step 2: hand cmd

int p5, p6, p7, p8, mid;

p5 = Pos[4];

p6 = Pos[5];

p7 = Pos[6];

p8 = Pos[7];

mid = 2048;

float roll_cmd, pitch_cmd, yaw_cmd, gripper_cmd; // map from hand

float roll_in, pitch_in, yaw_in;    // trans hand cmd to servo inputs

roll_cmd  = -(p8 - mid) / 4096.0 * 360.0;

pitch_cmd =  (p6 - mid) / 4096.0 * 360.0 * 1.5;

yaw_cmd   = -(p5 - mid) / 4096.0 * 360.0 * 6.0 ;

gripper_cmd = -(p7 - mid) / 4096.0 * 360.0 * 1.5;

// Step 3: RPY of the center of gripper

roll_in  = 65   / 35.0 * roll_cmd;

pitch_in = 4.5  / 5.5  * pitch_cmd;

yaw_in   = 5.15 / 5.5  * yaw_cmd + 3.25 / 5.5 * pitch_cmd;

// Step 4: calculate servo cmd

int s1_pitch, s2_roll, s3_yaw_right, s4_yaw_left;

const int s1_phase = -1, s2_phase = 1, s3_phase = -1, s4_phase = 1;

const float gripper_range = 30.0;

s1_pitch     = int(s1_phase * pitch_in / 360.0 * 4096.0 + 2048.0);

s2_roll      = int(s2_phase * roll_in  / 360.0 * 4096.0 + 2048.0);

s3_yaw_right = int(s3_phase * (yaw_in - gripper_cmd + gripper_range)  / 360.0 * 4096.0 + 2048.0);

s4_yaw_left  = int(s4_phase * (yaw_in + gripper_cmd*1.2 - gripper_range)  / 360.0 * 4096.0 + 2048.0);

// Step 5: Run servo

#ifdef LOCK

if(gripper_cmd > gripper_open)

{

if(!unload_flag)

{

buildSMSWriteCmd(ID[5-1], 0, cmd_buf);

SerialServo.write(cmd_buf, 8);

delay(1);

buildSMSWriteCmd(ID[6-1], 0, cmd_buf);

SerialServo.write(cmd_buf, 8);

delay(1);

unload_flag = true;

}

sms_sts.WritePosEx(ID[1-1], s1_pitch,     0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[2-1], s2_roll,      0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[3-1], s3_yaw_right, 0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[4-1], s4_yaw_left,  0, 0);

lock_flag = false;

}

else

{

if(!lock_flag)

{

buildSMSWriteCmd(ID[5-1], 1, cmd_buf);

SerialServo.write(cmd_buf, 8);

delay(1);

buildSMSWriteCmd(ID[6-1], 1, cmd_buf);

SerialServo.write(cmd_buf, 8);

delay(1);

for(int i = 0; i < 6; i++)

sms_sts.WritePosEx(ID[i], Pos[i],  0, 0);

lock_flag = true;

}

unload_flag = false;

}

#else

sms_sts.WritePosEx(ID[1-1], s1_pitch,     0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[2-1], s2_roll,      0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[3-1], s3_yaw_right, 0, 0);

sms_sts.WritePosEx(ID[4-1], s4_yaw_left,  0, 0);

#endif

// rate control

delay(3);

}

// update library link

// https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- 图纸&模型

  - 3d模型

        - 模型基于树脂打印，预设打印精度±0.1mm

        - 基于工艺不同，需要重新调整预设公差

  - CNC加工

        - 预设最严公差为GB/T 1804-2000 m级

        - 加工时以3d图纸为准，2d图纸仅标注关键尺寸以及螺纹孔尺寸